## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 基本参数描述
1 | 一次性使用细胞刷 | 【各规格】。内窥镜下刷取呼吸道、消化道组织样本用。直型刷头，按适用钳道直径、工作长度不同，分为若干规格。
2 | 一次性使用息肉切除器 | 【各规格】。圈形特征椭圆形，呼吸道支气管镜下用。按适用钳道直径、工作长度、圈径不同，分为若干规格。
3 | 球囊扩张导管 | 【各规格】。按球囊直径、球囊长度、导管长度不同，对应一种活检孔、导丝孔尺寸。 1、球囊经过三翼折叠，轻松通过活检孔，在内镜直视下扩张安全方便。 2、采用高耐压材料，确保扩张效果。 3、一种规格仅对应一种直径，尺寸精准，方便医师操控。 4、特殊的囊形设计，能够使内镜下的视野更加宽阔和清晰。 5、球囊段安装有显影标记，在X线下清阔和清晰。 6、球囊的直径和尺寸有多种选择，方便不同病例解剖结构使用。
4 | 非血管腔道导丝 | 【各规格】。供非血管腔道治疗中引导导管，置入器等用。头端形状：平头、橄榄型，按导丝直径、工作长度不同，分为若干规格。
5 | 内窥镜用异物钳 | 【各规格】。网兜型，按外管直径、适用钳道孔、工作长度不同，分为若干规格。
6 | 内窥镜用异物钳（张氏剪刀） | 【各规格】。用于剪切包括鼻胆引流管、塑料内支架在内的各种塑料管的内镜下专用剪切装置。按直径、适用钳道孔、工作长度不同，分为若干规格。
7 | 一次性使用活体取样钳 | 【各规格】。采用医用不锈钢和ABS等材料制成，由钳头组件、外管、手柄、滑环等组成，软管分包塑和无包塑两种，锡除棒可根据需要选择放置。钳头组件分有针型和无针型两种。按型式、钳头闭合直径、工作长度不同，分为若干规格。产品应无菌。
8 | 清洁刷 | 【各规格】。不锈钢主杆，主要使用单侧刷头。按刷头直径、工作长度不同，分为若干规格。
9 | 一次性使用内窥镜给药管 | 【各规格】。通过软性内镜钳道进入消化道等人体自然腔道进行灌药、药液喷洒、造影等操作。根据导管直径、导管工作长度的不同，分为若干规格。
10 | 一次性使用中性极板 | 1.NP1单（成人型），规格为15ml/支。 2.管体底部为圆锥底，管体内外表面光滑透明，色泽均匀。 3.外表印有清晰刻度，可写入文字的区域。 4.可承受温度范围为-80℃～121℃，经过严格的泄漏测试。 5.圆锥体最大离心力RCF为12000xg。
11 | 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架（直型气道支架） | 直型【各规格】。由符合GB/T24627标准的镍钛记忆合金丝编织成的网格型支架，支架分涂膜（JSMA）和非涂膜（JSNA）两种，膜层材料是聚氨酯弹性体（TPU)，膜层厚度在0.1mm-0.5mm范围内。支架共分直管网状、杯口球头网状、双喇叭口网状三种形式。按直径、长度不同，分为若干规格。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
12 | 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架（Y型气道支架） | Y型【各规格】。由符合GB/T24627标准的镍钛记忆合金丝编织成的网格型支架，支架分涂膜（JSMA）和非涂膜（JSNA）两种，膜层材料是聚氨酯弹性体（TPU)，膜层厚度在0.1mm-0.5mm范围内。支架共分直管网状、杯口球头网状、双喇叭口网状三种形式。按直径、长度不同，分为若干规格。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
13 | 一次性使用活检钳 | 【各规格】。由钳头组件、连接组件和手柄组件组成。其中钳头组件由钳头(05Cr17Ni4Cu4Nb)、连杆/拉杆、针片、钳头架、连接件、保护套组成；连接组件由弹簧管、护导管、内管、对接管、助推管、拉索组成；手柄组件由手环(ABS)、滑环(ABS)、芯杆(ABS)、限位块组成。钳头组件带针，按钳头直径、适用钳道、有效工作长度不同，分为若干规格。
14 | 一次性使用雾化器 | 成人面罩雾化器，由气瓶接头、导管、雾化罐（药物杯）、过渡接头、常规罩体、铝卡、松紧带组成；雾化罐（药物杯）应无色透明或半透明，应能观察液体的液面；雾化罐（药物杯）5mL及以下,每1mL（cc）应标有刻线和数字；5mL以上每5mL应标有刻线和数字，刻线及字迹应清晰；雾化罐（药物杯）在流量8L/min条件下，雾化量≥0.16mL/min；雾化罐（药物杯）的最大装药液量的允差为标称值的±10%。
15 | 一次性使用细胞刷 | 【各规格】。供临床刷取细胞样品用。由刷头、塑料外管、不锈钢弹簧软管（钢丝绳）（20Cr13）、手柄（ABS）和滑块（ABS）组成。按有无塑料外管分为两类，每类按刷头直径、工作长度不同分为若干规格。
16 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 组合（Ⅱ型）。供胸腔闭式引流用，由水封腔、水封管、防倒流装置、加液孔/排气孔、加液漏斗、连通管、引流管和积液腔组成，引流瓶的腔体、引流管、连通管、水封管应采用符合GB15593标准要求的PVC材料制成，产品应无菌。
17 | 麻醉面罩 | 麻醉面罩B型。由气管接头，气管，罩杯，镜孔，膜面，单向阀组成。长轴125mm，短轴110mm，镜孔尺寸10mm。
18 | 痰液收集器 | 适用于痰液的收集。主供气切或插气管内管之病人作痰液细菌培养用。25ml，坚硬不变形。瓶体清晰透明，刻度精确。下旋式瓶盖设计。
19 | 微波热凝消融针 | 【各规格】。 ★术前自检：对微波系统、冷却系统和微波消融针进行自检，控制不安全因素，保障手术的安全可靠； ★术中监测：实时监测机器运行时的各项参数，PID调节，特别是微波输出时的功率和温度检测，保障的机器的正确运行； ★旁开测温功能：对凝固范围和效果进行精确控制； 杆温控制功能：维持杆温在37℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠； 控温范围及精度：不低于30℃～80℃，误差≤±0.5℃； 具有自动保护装置：过载、过温、误操作保护功能； ★内嵌式工作站，实施记录保存手术的过程和参数，具有病案存储和后处理等功能； 故障时代码显示，方便维护； 消融范围长短径比例5：4，单针消融可达5cm； ★治疗仪配件需包含双针热凝电极、弯杆针、内镜针。
20 | 一次性使用导向器 | 【各规格】。 ★功能：配合影像（CT、DSA）引导下经皮穿刺进行射频和微波消融、激光治疗、穿刺活检等的穿刺定位、支撑固定穿刺针并指示穿刺针的进针。 角度和方向 主要性能指标： ★1.由支撑架、定位尺（可重复性使用）和导向器（一次性使用）三部分组成； ★2.水平仪可使导向器与CT装置保持一致，双向角度指示CT机架角度和穿刺进针角度，显示进针方向消除误差，降低操作风险，实现CT引导穿刺的数字化、规范化、简易化、可视化、精准化和安全化； 3.特点： ★3.1角度显示CT机架正负30度，断层正负180度，精准易用； ★3.2导向器为一次性使用、防止交叉感染； 3.3扫描时导向器由支撑架固定； ★3.4穿刺命中后，导向器可从穿刺针上解离，使用方便； ★3.5可以引导各种穿刺针，适用于多种介入诊疗的定位，适应症广。
21 | 氩气电极 | 【各规格】。配合爱尔博呼吸工作站使用，无特殊要求。
22 | 中性电极 | 【各规格】。配合爱尔博呼吸工作站使用，无特殊要求。
23 | 冷冻探针 | 【各规格】。配合爱尔博呼吸工作站使用，无特殊要求。
24 | 支气管内活瓣 | 【各规格】。植入支气管内，用于控制气流以改善病变分布不均匀的肺气肿患者的肺功能及减少漏气。一个单向的鸭嘴状阀门，其支撑架由镍钛合金制造，外覆一层硅橡胶覆膜。无菌状态提供，一次性使用。
25 | 咬嘴（滤嘴） | 【各规格】。做检查时患者开口的辅助器械，采用聚丙烯高分子材料制成。应无菌。
26 | 一氧化氮检测器 | 【各规格】。 检测浓度范围：0 ppb- 3000 ppb 检测下限：3 ppb 检测准确性：浓度< 50 ppb, 误差＜±3ppb； 浓度≥50ppb, 误差 ＜±10％。 检测重复性：相对偏差CV≤10%。 测量稳定性：即长时间的重复性，相对偏差CV在10%内。 ★配合纳库仑分析仪使用，用于检测呼出一氧化氮浓度。
27 | 支气管热成形导管 | 【各规格】。 导管为一次性使用导管，包括手柄，已灭菌。导管结合ATS200型Alair射频控制器使用，可将控制器能量传输至气管中的相应位置，并将温度反馈给控制器。ATS导管应使用可兼容高频的柔性支气管镜，工作通道应不小于2.0mm,外径应达到5.0mm。 导管与ATS200型射频控制器配合使用，构成支气管热成形系统。改系统适用于治疗用吸入性糖皮质激素与长效β受体激动剂无法有效控制哮喘的18岁及以上的重度持续性哮喘患者。
28 | 气管支气管支架 | 【各规格】。气管支架（不覆膜），用于治疗仅由于食管内外恶性肿瘤而引起的食管狭窄。按支架最大直径、扩张支架长度不同，分为若干规格。
29 | 气管支气管支架 | 【各规格】。支气管支架（不覆膜），用于治疗仅由于食管内外恶性肿瘤而引起的食管狭窄。按支架最大直径、扩张支架长度不同，分为若干规格。
30 | 气管支气管支架 | 【各规格】。气管支架（覆膜），用于治疗仅由于食管内外恶性肿瘤而引起的食管狭窄并对并发性食管瘘进行闭塞。按支架最大直径、扩张支架长度、覆膜长度不同分，为若干规格。
31 | 气管支气管支架 | 【各规格】。支气管支架（覆膜），用于治疗仅由于食管内外恶性肿瘤而引起的食管狭窄并对并发性食管瘘进行闭塞。按支架最大直径、扩张支架长度、覆膜长度不同，分为若干规格。
32 | 球囊扩张导管 | 【各规格】。适用于成人和青少年在内窥镜下扩张食管的狭窄。按CRE球囊长度、球囊直径、导管长度不同，分为若干规格。
33 | 经支气管抽吸针 | 【各规格】。用于在支气管树隆凸、气管旁和门病变内进行吸引;在这些位置,活检钳无法获得粘膜下标本。
34 | 气管异物回收网篮 | 【各规格】。适用于于在内窥镜下取出气管中的异物。按外鞘直径、工作长度、网篮打开不同，分为若干规格。
35 | 肺部导丝 | 【各规格】。用于提供到气管支气管树的入路，用作诊断性导管和治疗性导管的基础器械。按直径、长度不同，分为若干规格。
36 | 一次性呼吸道活检钳 | 用于在内窥镜下收集肺部组织以进行组织学检查。钳口材料为302不锈钢,有两种钳口尺寸,用于2.8mm或更大尺寸内窥镜和用于2.0mm或更大尺寸内窥镜.工作长度为100cm.射线灭菌。
37 | 一体式扩张/碎石系统（加压手柄） | 适用于对球囊扩张导管进行正压充盈和负压抽吸处理，同时监控球囊导管压力。由两个独立元件组成：可反复使用的非无菌型扩张/碎石手柄和一次性使用的无菌型60m1注射器/压力计组件，注射器/压力计组件为预先组装在一次性使用压力计上的一次性60mL注射器。灭菌方式为环氧乙烷。
38 | 一次性使用支气管镜球囊扩张导管 | 与支气管镜配合使用，用于扩张细小的气道树。 10atm¹充盈压力下球囊外径D5:4±1mm 10atm充盈压力下球囊长度L6：6±1mm 球囊导管有效长度L7:980±4mm 球囊导管的总长度L8：1440±10mm 导管直径D6:1.6±0.05mm 导管最大直径D7:1.8±0.2mm 额定爆破压：16atm
39 | 一次性内窥镜吸引活检针 | 用于获取支气管树的隆突、气管旁以及肺门病变粘膜下层活检样本。 鞘管弹簧外径1.9，鞘管长度1 400±80，针头外径1.27±0.01，穿刺深度0-20mm增量5mm。
40 | 一次性使用支气管镜导引鞘管 | 与支气管镜配合使用，用于建立手术器械通道用。 鞘管内径d₂:2.2±0.15mm 鞘管外径D₃:2.6±0.1mm 鞘管有效长度L4:900±20mm 扩张器外径D4:1.98±0.1mm 扩张器有效长度L5：965±20mm 可兼容的支气管镜：工作通道直径至少2.8mm
41 | 活检钳 | 1. 螺旋外鞘易于插入。 2. 钳杯有孔增加了活检量。 3. 独特的：SwingJaw功能确保靶向性。 4. 外鞘颜色便于识别适用范围。
42 | 活检套装 | 1 通过引导套管的引导，可使多种器械到底肺周围型病变处。 2.通过引导套管的引导，可对目标病变进行活检取样，从而进行论断。 3.通过引导套管的引导，可对病变最大程度地实现微创活检。
43 | 细胞刷 | 【各规格】。与奥林巴斯内镜配套使用,用于采集呼吸器官内的细胞。 1. 刷取量高.。 2. 带金属头X光下可见。 3. 优质的刷毛保证适当的刷取硬度。
44 | 刮匙 | 1. 在难于将引导鞘管推进到气管分叉处时，刮匙可将其引导至目标位置。 2. 尖头型先端提高了插入功能。 3. 可旋转，可高温高压灭菌。
45 | 一次性使用吸引活检针 | 与超声内镜配套使用,用于对气管支气管树和食道的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿刺(FNA)活检。
46 | 一次性吸引活检针 | 与超声内镜配套使用,用于对气管支气管树的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿刺(FNA)活检。与奥林巴斯内镜配套使用,用于在呼吸器官内采集样本。
47 | 水囊 | 奥林巴斯超声内镜BF TYPE UC260FW专用水囊：全长12.0MM正负值10%,膨胀部外径6.2MM正负值10%。
48 | 一次性内镜用软性导引套管 | 作为将内镜插入体腔时的导引管使用。尺寸:外套管内径 φ8.4mm;外套管外径 φ10mm;外套管有效长度60mm。
49 | 气囊导管 | 与奥林巴斯内镜配套使用,用于呼吸器官内和消化道内注入药液、清洗、估量气管直径或回收异物。插入部最大直径φ2.55mm，有效长度1050mm，膨胀气囊直径φ13.0mm，最大充气量2.3（mI（cc））。
50 | 活检穿刺针 | 用于刺破气管壁和抽出足够的组织和/或细胞样品检测支气管癌。双针型，外针：19ga*15mm，内针：21ga*3mm。
51 | 活检穿刺针 | 用于刺破气管壁和抽出足够的组织和/或细胞样品检测支气管癌。单腔:22ga*13mm。
52 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 【各规格】。用于内窥镜下钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。钳头特征齿口型，按钳子直径、适用钳道口≥、工作长度不同，分为若干型号。
53 | 内镜超声探头 | 适用于超声微探头系统。外径2.5mm、有效长度2120、频率12MHZ。
54 | 内镜超声探头 | 适用于超声微探头系统。外径1.4-1.9mm、有效长度2150，适用于钳道直径≥2.0mm、频率20MHZ。
55 | 医用激光光纤 | 与激光治疗机配合使用,将医用激光设备的激光传输到患者病变部位。发光体长度2-6cm，光纤芯径500um。
56 | 医用激光光纤 | 与激光治疗机配合使用,将医用激光设备的激光传输到患者病变部位。发光体长度2-6cm，光纤芯径501um。
57 | 咬嘴（阻沫型) | 【各规格】。肺功能咬嘴（阻沫型)。用力吸气和吹气，与肺功能检查仪连接使用。
58 | 咬嘴（普通型） | 【各规格】。肺功能咬嘴（普通型）。用力吸气和吹气，与肺功能检查仪连接使用。
59 | 气管支气管支架 TRACHEOBRONXANE™DUMON® | 【Y型、直筒、T管】。为维持气道的打开，在狭窄气管或切除梗阻后膨胀，尤其适用于以下症状：气管肿瘤；狭窄、瘢痕的气管；吻合术，手术治疗，肺移植后的气管狭窄；多数情况下的内外压缩产生的直径减少。根据长度、直径、壁厚、形状不同，分为不同规格型号。