## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 基本参数描述
C001 | 一次性有创压力传感器 | 一次性使用，与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，用于中心静脉压及动脉压的测量，为临床对疾病的诊断、治疗和预后估计提供客观依据。由灌注器、信号输出线、灌注阀、传感器芯片、三通、连接管组成。性能：测压范围为-50mmHg～300mmHg(-6.65kPa～39.9kPa)，灵敏度为5μV/V/mmHg±2%，零点热效应为±0.3mmHg/℃，零点漂移小于2mmHg/8h(工作温度10～40℃)。在0-50℃温度范围，产品不形变和破坏；注射时效能在5min内完成快速灌注，稳定的持续灌注流量3ml/h。还原物质≤2.0ml；同等条件下，浸提液颜色含量不超过质量浓度ρ(Pb2+)=1μg/mL的标准对照液的颜色；PH值差≤1.0；不挥发物≤2mg；紫外吸光度≤0.1；环氧乙烷残留≤0.5mg；材料不含乳胶。菌内毒素＜20EU/套。调零三通，一键调零。
C002 | 一次性使用集尿袋 | 供医护人员收集病人尿液和估算尿量之用。由计尿腔、贮尿袋、导入管组成。贮尿袋由符合GB/T3830-1994标准要求的PVC薄膜材料制成，导入管及贮尿袋配件由符合GB15593标准要求的透明软PVC材料制成，计尿腔由硬质透明(食品级)PVC材料制成。集尿袋采用环氧乙烷灭菌。滴尿腔容积为 500ml；引入管外径10mm,壁厚1.5mm以上；高精度计量，60ml以下计量单位为每1ml，60ml到100ml计量单位为每2ml，100ml以上为10ml,尿液计量误差在2%以内。
C003 | 封闭式吸痰管 | 主要用于使用呼吸器和进行气管切开插管手术的患者,用于去除患者口鼻及气管内的分泌物和痰液。为无源器械，是由接头组件、真空控制阀、覆保护膜的吸痰管组成。其中“接头”的材质为ABS-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物;“真空控制阀”的材质为ABS-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物;“保护膜”的材质为PU-聚氨基甲酸酯;“吸痰管”的材质为PVC-聚氯乙烯。配有双注液口，可连续使用 ≤ 24小时。
C004 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 适用于气管切开患者使用。基本型，死腔量：14mL。热湿交换效能： 水分损失上限18mg/L@VT=500mL。压降上限： 0.15kPa@30L/min。接口规格：15F。
C005 | 一次性使用呼吸回路和接头 | 与麻醉机或呼吸机配套一次性使用，作为麻醉气体、氧气等医用气体进入病人体内的一个连接通道。主要由呼吸管路（成人管）、3-路呼吸系统接头（成人接头）、22F连接器、带接管吸痰接头、22M/22M-15F连接器、呼吸管路（儿童管）、3-路呼吸系统接头（儿童接头）、15M/22F连接器和气囊组成。
C006 | 呼吸系统过滤器 | 用于过滤呼吸管路中的细菌和病毒。过滤效果：流速100升/分时，0.3微米的粒子可过滤99.97%。类型：物理式过滤方式。材质：外壳为HPS塑料。
C007 | 一次性血氧探头 | 血氧传感器（多兼容血氧探头），与兼容的血氧测量设备配套使用，适用于监测患者的脉搏氧饱和度和脉率。组成：兼容式插头、患者电缆、发光管(红光/红外光)、探测器、光电元件固定件。各血氧探头的区别主要是光电元件固定件，各种光电固定件产生各种血氧探头。红光波长：660nm，红外光波长：880/905/940nm。
C008 | 一次性成人血压袖带 | 规格：魔术贴式。材质：无纺布。臂围长度：27-35 CM。
C009 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 用于临床上患者静脉输送营养液体。由瓶塞穿刺器护套、进气护塞、瓶塞穿刺器、空气过滤膜、止流夹、进液导管1、五通、进液导管2、贮液袋、挂板、三通、输液导管1、输液导管2、输液导管3、药液过滤器、输液导管4、小止流夹、6%二通、连接座、输液瓶塞穿刺器、输液空气过滤膜、输液进气护塞、输液瓶塞穿刺器护套、静脉针细管、静脉针针柄、静脉针护套、静脉针针管、流量调节器、滴斗、加药三通、注射件、输液导管5、二通、可拆开式管路连接件a、热合导管、加药塞、加药导管、螺旋带组成。材料主要为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)材料,过滤介质孔径为15μm。性能指标:无菌、无热原。袋体容量：3500 ML。